## 試算表
DSL v5 計算機
| 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | Click
行為聽閾 | [5 empty] | (dB HL)
ABR 閾值 | [5 empty] | (dB nHL)
ASSR／SSEP 推估閾值 | [5 empty] | (dB eHL)
※ NR 請輸入最大施測音量
個案年齡： | 84～ | （月，請從下拉式選單選擇）
檢查使用耳機形式： | 插入式 | （請從下拉式選單選擇）
助聽器耳模類型： | 訂製耳模 | （請從下拉式選單選擇）
| 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz
耦合器測量 55 dB SPL |  |  |  |  | (dB SPL)
耦合器測量 MPO |  |  |  |  | (dB SPL)
耦合器測量 65 dB SPL |  |  |  |  | (dB SPL)
| 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz
55 dB SPL 目標值 |  |  |  |  | (dB SPL)
符合比例
MPO 目標值 |  |  |  |  | (dB SPL)
符合情況
65 dB SPL 目標值 |  |  |  |  | (dB SPL)
符合比例
| 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz
計算用的推估閾值 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | ☚DEBUG
插入式耳機校正值 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ☚DEBUG
換算成人行為聽閾當量 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | ☚DEBUG

## 關於
DSL v5 計算機
丙類輔具評估人員 林克寰 顧問聽力師Ⓒ2016～2022
靜態鏈結： |  | https://jedi.org/blog/archives/006179.html
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Taiwan License.
版本沿革記錄
符號： | ＋ | 新增
| ─ | 修正
| ！ | 調整、變更
| ？ | 已知事項，尚未處理或不予處理
v1.2a | 2022-09-09
| ！ | 靜態鏈結調整為 HTTPS 通訊協定
v1.2 | 2016-08-08
| ！ | 授權標記、常見問答集補增
v1.1 | 2016-08-08
| － | 修正成人閾值當量之計算（應該要加校正值，原本寫成減）
v1.0 | 2016-08-08
| ＋ | 初始版本釋出

## 常見問答集
DSL v5 計算機
常見問答集
Q1： | 這個試算表怎麼製作的？
A1： | 這是根據 DSL 官方的文件《DSL by Hand（徒手計算 DSL）》製作而成的。這份文件可以從下列網址下載：
http://www.dslio.com/wp-content/uploads/2014/06/DSL-5-by-Hand.pdf
Q2： | 有好多種閾值可以輸入，通通會納入計算嗎？
A2： | 本試算表假設所有輸入的閾值都是可靠的結果。如果輸入行為閾值，就會自動忽略電生理檢查（ABR、ASSR／SSEP）的結果；如果輸入 Tone-Burst ABR 閾值，就會在該頻率忽略 Click ABR 閾值的資料；如果同時輸入 ABR 及 ASSR／SSEP 閾值，則會依 ABR 的數值來決定，若 ABR 閾值達到 85 dB nHL 或更大則優先採用 ASSR／SSEP 閾值，反之則優先採用 ABR 閾值。
Q3： | 我有一些問題想問／有一些意見，我要怎麼表達／聯絡？
A3： | 請利用我部落格上的對應留言功能，網址如下：
http://Jedi.org/blog/archives/006179.html#comments

## nHL-to-eHL
| 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz
Correction Factors (dB) | 20 | 15 | 10 | 5

## InsertCorrection
Age (mo) | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz
1～3 | 8 | 13 | 19 | 23
4～6 | 7 | 12 | 16 | 20
7～9 | 6 | 11 | 15 | 19
10～12 | 6 | 11 | 15 | 18
13～15 | 6 | 11 | 14 | 17
16～18 | 6 | 11 | 14 | 17
19～21 | 6 | 11 | 14 | 17
22～24 | 5 | 11 | 13 | 16
25～33 | 5 | 10 | 13 | 16
34～35 | 5 | 10 | 13 | 15
36～47 | 5 | 10 | 13 | 15
48～71 | 5 | 10 | 12 | 15
72～83 | 5 | 10 | 11 | 15
84～ | 4 | 6 | 9 | 15
Adult | 4 | 6 | 9 | 15

## Earmolds-to-HA2
Age (mo) | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz
1～3 | 12 | 16 | 17 | 17
4～6 | 10 | 14 | 15 | 14
7～9 | 9 | 13 | 14 | 12
10～12 | 9 | 12 | 13 | 12
13～15 | 9 | 12 | 13 | 11
16～18 | 8 | 12 | 13 | 10
19～21 | 8 | 12 | 12 | 10
22～24 | 8 | 11 | 12 | 10
25～33 | 8 | 11 | 12 | 9
34～35 | 7 | 11 | 12 | 9
36～47 | 7 | 10 | 11 | 9
48～71 | 7 | 10 | 11 | 8
72～83 | 6 | 9 | 11 | 7
84～ | 5 | 6 | 6 | 3

## Eartips-to-HA2
Age (mo) | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz
1～3 | 8 | 12 | 15 | 20
4～6 | 7 | 11 | 13 | 18
7～9 | 6 | 10 | 12 | 16
10～12 | 6 | 10 | 11 | 16
13～15 | 6 | 10 | 11 | 15
16～18 | 6 | 10 | 10 | 15
19～21 | 6 | 10 | 10 | 14
22～24 | 5 | 10 | 10 | 14
25～33 | 5 | 9 | 9 | 14
34～35 | 5 | 9 | 9 | 13
36～47 | 5 | 9 | 9 | 13
48～71 | 5 | 9 | 8 | 13
72～83 | 5 | 9 | 8 | 13
84～ | 4 | 5 | 5 | 13

## MicEffect
| 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz
BTE | 1 | 1 | 3 | 2

## SoftTarget
Threshold (dB HL) | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz
0 | 49 | 43 | 46 | 45
5 | 52 | 46 | 50 | 49
10 | 55 | 50 | 53 | 53
15 | 58 | 53 | 57 | 56
20 | 62 | 56 | 60 | 60
25 | 65 | 60 | 64 | 64
30 | 66 | 62 | 66 | 65
35 | 68 | 63 | 68 | 68
40 | 70 | 66 | 70 | 70
45 | 73 | 68 | 73 | 73
50 | 75 | 71 | 76 | 76
55 | 79 | 75 | 79 | 79
60 | 82 | 79 | 82 | 81
65 | 84 | 81 | 84 | 84
70 | 86 | 83 | 87 | 87
75 | 89 | 86 | 90 | 89
80 | 92 | 89 | 93 | 92
85 | 94 | 92 | 95 | 95
90 | 97 | 95 | 98 | 99
95 | 101 | 98 | 102 | 103
100 | 105 | 102 | 106 | 106
105 | 106 | 106 | 108 | 109
110 | 110 | 110 | 111 | 111

## MidTarget
Threshold (dB HL) | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz
0 | 59 | 53 | 56 | 55
5 | 62 | 56 | 59 | 58
10 | 64 | 59 | 62 | 62
15 | 67 | 62 | 66 | 65
20 | 70 | 65 | 69 | 68
25 | 73 | 68 | 72 | 71
30 | 74 | 69 | 73 | 73
35 | 75 | 71 | 75 | 75
40 | 77 | 72 | 77 | 77
45 | 79 | 75 | 79 | 79
50 | 81 | 77 | 82 | 82
55 | 85 | 81 | 84 | 85
60 | 88 | 84 | 88 | 89
65 | 91 | 87 | 92 | 93
70 | 95 | 91 | 96 | 97
75 | 99 | 95 | 100 | 99
80 | 102 | 99 | 103 | 102
85 | 104 | 102 | 105 | 105
90 | 107 | 105 | 108 | 109
95 | 111 | 108 | 112 | 113
100 | 115 | 112 | 116 | 116
105 | 116 | 116 | 118 | 119
110 | 120 | 120 | 121 | 121

## MaxTarget
Threshold (dB HL) | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz
0 | 90 | 90 | 90 | 90
5 | 91 | 91 | 92 | 92
10 | 92 | 93 | 94 | 93
15 | 94 | 94 | 95 | 95
20 | 95 | 96 | 97 | 96
25 | 97 | 98 | 99 | 98
30 | 98 | 99 | 100 | 100
35 | 99 | 100 | 102 | 101
40 | 100 | 102 | 104 | 103
45 | 102 | 103 | 105 | 104
50 | 103 | 105 | 107 | 106
55 | 105 | 107 | 109 | 108
60 | 107 | 109 | 111 | 110
65 | 109 | 111 | 113 | 112
70 | 112 | 113 | 115 | 115
75 | 114 | 115 | 118 | 117
80 | 117 | 118 | 120 | 119
85 | 119 | 120 | 122 | 122
90 | 122 | 123 | 125 | 124
95 | 125 | 125 | 127 | 127
100 | 127 | 128 | 129 | 129
105 | 130 | 130 | 132 | 132
110 | 133 | 133 | 134 | 135

## AcceptValue
DNT | （表示沒有做這項檢查） | 插入式
-10 |  | 覆耳式
-5
0 |  | 訂製耳模
5 |  | 泡綿耳塞
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120