## Slide 1: 視障者 選購助聽器產品 應注意事項
http://jedi.org/blog/archives/006347.html
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Taiwan License.

## Slide 2: 視障者選購助聽器產品應注意事項(#1)
市售助聽器產品 往往只考慮明眼人

## Slide 3: 視障者選購助聽器產品應注意事項(#2)
電池形式
分辨左右耳
避免脫落
功能操作
連線規格
遠端麥克風配件

## Slide 4: 產品應注意／電池形式(#1)
常用助聽器拋棄式電池規格：
#675： Ø 1.16 cm×δ 0.54 cm
#13： Ø 0.79 cm×δ 0.54 cm
#312： Ø 0.79 cm×δ 0.36 cm
#10： Ø 0.58 cm×δ 0.36 cm

## Slide 5: 產品應注意／電池形式(#2)
助聽器拋棄式電池使用方式：
以視覺確認包裝剩餘電池數量

## Slide 6: 產品應注意／電池形式(#3)
助聽器拋棄式電池使用方式：
取出電池，撕開正極貼紙
等待一分鐘再裝入助聽器
電池正負極安裝方向需正確
助聽器關機：打開電池蓋

## Slide 7: 產品應注意／電池形式(#4)
助聽器也有充電式：
放入充電座：自動關機
取出：自動開機

## Slide 8: 產品應注意／電池形式(#5)
電源線型充電式助聽器：
缺乏過度充電保護
影響助聽器結構穩固性
電源接口易損壞

## Slide 9: 產品應注意／電池形式(#6)
換電型充電式助聽器：
電池匣卡榫耐用性有待考驗
電池匣接點需保持清潔

## Slide 10: 產品應注意／電池形式(#7)
接觸型充電式助聽器：
需對準充電接點放置
通常以形狀或磁性輔助
充電接點需保持清潔

## Slide 11: 產品應注意／電池形式(#8)
感應型充電式助聽器：
只需大致對準充電位置
通常以形狀或磁性輔助

## Slide 12: 產品應注意／電池形式(#9)
建議選擇順序：
感應型充電式
接觸型充電式
換電型充電式
拋棄電池式 #675、#13、#312

## Slide 13: 產品應注意／電池形式(#10)
充電式助聽器……
充電狀態只提供指示燈號
務必實際嘗試操作確認
電池有壽命限制

## Slide 14: 產品應注意／分辨左右耳(#1)
助聽器通常 以顏色標示左右耳
藍色左耳、紅色右耳

## Slide 15: 產品應注意／分辨左右耳(#2)
耳內接收器型助聽器 可依接收器方向分辨

## Slide 16: 產品應注意／分辨左右耳(#3)
傳統耳掛型助聽器 取下耳模則無法分辨
可黏貼立體貼紙輔助

## Slide 17: 產品應注意／分辨左右耳(#4)
耳內型助聽器 可依外型弧線分辨

## Slide 18: 產品應注意／分辨左右耳(#5)
深／耳道型助聽器 難以依外型分辨

## Slide 19: 產品應注意／分辨左右耳(#6)
建議選擇順序：
耳內接收器型、 耳內型
傳統耳掛型

## Slide 20: 產品應注意／避免脫落(#1)
耳掛型助聽器、 耳內接收器型助聽器 搭配客製化耳模最穩固

## Slide 21: 產品應注意／避免脫落(#2)
防掉掛繩可以避免 助聽器掉落遺失

## Slide 22: 產品應注意／避免脫落(#3)
練習穿脫口罩的方式

## Slide 23: 產品應注意／避免脫落(#4)
耳內型助聽器可固定於耳甲腔
穩固程度因耳而異

## Slide 24: 產品應注意／功能操作(#1)
微調音量增益
切換聆聽程式
調整高低頻等化
微調語音增強
微調噪音抑制
調整收音指向性
切換串流配件
調整串流混音
接聽電話來電
掛斷電話通話
拒接電話來電
設定飛航模式
暫時靜音

## Slide 25: 產品應注意／功能操作(#2)
觸控式介面

## Slide 26: 產品應注意／功能操作(#3)
按鈕式介面

## Slide 27: 產品應注意／功能操作(#4)
撥桿式介面

## Slide 28: 產品應注意／功能操作(#5)
旋鈕式介面

## Slide 29: 產品應注意／功能操作(#6)
無介面

## Slide 30: 產品應注意／功能操作(#7)
行動應用程式

## Slide 31: 產品應注意／功能操作／行動應用程式
很多廠牌 App 設計有障礙
使用報讀軟體可能遭遇：
控制項無法取得輸入焦點
控制項沒有標籤
圖案缺少替代文字或不良
輸入焦點陷阱

## Slide 32: 產品應注意／功能操作(#8)
遙控器配件

## Slide 33: 產品應注意／功能操作／遙控器配件
可操作的功能
操作是否仰賴視覺
按鍵位置分布
按鍵形狀與觸覺提示
電力形式
按鍵鎖或開關
腕帶掛繩

## Slide 34: 產品應注意／連線規格(#1)
助聽器跟手機息息相關
美國法規要求所有手機應相容助聽器

## Slide 35: 產品應注意／連線規格(#2)
是否在手機上
使用報讀軟體？

## Slide 36: 產品應注意／連線規格(#3)
Classic Bluetooth
用起來像「舊式藍牙耳機」
可能支援 A2DP、HSP、HFP
可能支援免持通話
相容 iPhone 及 Android 手機
耗電、延遲嚴重、音質勉強

## Slide 37: 產品應注意／連線規格(#4)
Bluetooth LE (Bluetooth Low Energy)
只能用於遙控操作
相容 iPhone 及 Android 手機
省電

## Slide 38: 產品應注意／連線規格(#5)
Bluetooth 4.x
用起來像「無線藍牙耳機」
回溯支援 Classic Bluetooth
具備 Bluetooth LE
相容 iPhone 及 Android 手機
比 Classic Bluetooth 省電、低延遲

## Slide 39: 產品應注意／連線規格(#6)
Bluetooth 5.x
用起來像「真無線藍牙耳機」
可能支援 A2DP、HSP、HFP
可能支援藍牙廣播、LE Audio
可能支援免持通話
具備 Bluetooth LE
相容 iPhone 及 Android 手機
省電、低延遲、音質優於 v4.x

## Slide 40: 產品應注意／連線規格(#7)
ASHA (Audio Streaming for Hearing Aids)
Android 專屬規格
奠基於 Bluetooth 5.x LE Audio
只能聆聽，無法完全免持通話
只相容部分 Android 手機
省電、低延遲

## Slide 41: 產品應注意／連線規格(#8)
MFi (Made For iPhone/iPad/iPod touch)
iOS/iPadOS 專屬規格
支援遙控操作
支援原生「輔助使用」功能
只能聆聽，無法完全免持通話
只相容 Apple 產品
省電、低延遲

## Slide 42: 產品應注意／連線規格(#9)
MFi bi-directional
iOS/iPadOS 專屬規格
支援遙控操作
支援原生「輔助使用」功能
支援完全免持通話
只相容 Apple 產品
省電、低延遲

## Slide 43: 產品應注意／連線規格(#10)
建議選擇順序：
MFi bi-directional + ASHA
MFi + ASHA / MFi
Bluetooth 5.x
Bluetooth 4.x
Classic Bluetooth

## Slide 44: 產品應注意／遠端麥克風配件(#1)
七嘴八舌的場合 聆聽特定對象
指向性麥克風
遠端麥克風配件

## Slide 45: 產品應注意／遠端麥克風配件(#2)
遠端麥克風配件
市售產品均為充電式
一對一交談「伴侶模式」
小組討論「桌上模式」？
擴充音源功能？
單獨音量控制、靜音開關？